通讯程序

通讯程序的功能：

- 端口控制或者特殊通讯

1：关闭端口

2：获取端口信息

3：打开端口

启动时获取端口设置，打开端口

特殊通讯解释（读数据库，文本文件，），调用dll

- 接收数据

接收仪器发送的信息

转发信息到服务器

- 发送数据

接收服务器信息

转发信息到仪器

- 异常处理

异常日志发送服务器

端口打开/关闭/接收数据异常

特殊dll获取数据异常

异常发送到通讯控制程序

调用服务异常

- 特殊通讯处理，特殊通讯处理结果发送

- 调用BS控制页面

端口控制页面

数据解释控制页面

- 接收服务器控制信息

关闭程序

通讯程序功能展示

运行时托盘图标形式，不显示界面

托盘图标：

灰色  端口未打开

绿色  接收数据状态状态中

黑色  超过2或3分钟未接收收据

蓝色  未配置端口

红色  有没有查看的异常信息

右键菜单与对应功能：

信息提示※（双击图标也默认为信息提示,有没查看的信息图标或者符号※提示）

接收与发送数据

通讯解释处理（BS页面）

日志

特殊解释操作界面

特殊解释配置界面  针对非端口通讯的

登录

注销

端口控制

服务设置

设置服务地址

参数与设置（调用BS页面）

通讯控制参数

通讯解释参数

通讯后处理

调试应用

连机通讯测试

通讯解释测试

双向发送测试

退出

通讯大体设计

通讯端口

接收发数据

Websocket

中转数据的接收发送

Websockek2

通讯程序端口的异常或者其它异常信息，发送给服务端

服务端解释结果提示信息或者异常信息等，发送给通讯程序

日志：

端口接收

端口发送

服务端接收

服务端发送

详细日志

提示信息

警告信息

错误与异常

分开存储，每天一个文件。默认保存60天

每一个仪器有一个自己独立的文件夹，存储自己的日志和用户设置，测试应用等信息

服务地址：考虑到一个站点可能有多个通讯，服务地址只需要设置一次。服务地址保存到公共的区间。

用户：登录，不同的仪器通讯通常是同一个用户登录，用户信息存放在统一的地方，5分钟内，不用重复登录。同时，不同的仪器通讯支持不同的用户登录

程序应用的几种场景

正常应用：

启动通讯程序

用户登录

打开端口

与服务端建立连接

用户登录与注销：

检验人的确定与权限的获取

端口接收数据，转发服务器

WebSocket接收数据，转发仪器

接收服务端的提示信息（包含错误和异常）

查看信息

信息提示※

接收与发送数据

通讯解释处理（BS页面）

日志

以下操作需要进一步的权限：

端口控制

服务设置

设置服务地址

参数与设置（调用BS页面）

通讯控制参数

通讯解释参数

通讯后处理

调试应用

调试应用

正式应用前需要测试应用

1：端口连接与接收数据测试

仅仅是接收数据和发送数据的调试（该测试通常在本站点进行）

单向接收数据时，可以先不设置服务等信息，也不用传输数据到服务端。保证应答，保存接收数据即可。

2：数据发送测试

双向时，准备好数据，一帧一帧全部发送给仪器即可测试。

也可以在配置服务地址后，调用服务，计算校验位，得到测试数据。

3：配置服务地址

测试服务连接

4：结果解释测试

结果解释和组织发送数据的调试（该测试可以在本站点，也可以其它站点进行）

连接服务进行测试，但是结果不用保存数据库。

5：确认调试完成，退出重启，进入正式启用

通讯程序界面

查看信息

日志：

端口接收

端口发送

服务端接收

服务端发送

详细日志

提示信息

警告信息

错误与异常

分开存储，每天一个文件。默认保存60天

每一个仪器有一个自己独立的文件夹，存储自己的日志和用户设置，测试应用等信息

主要打开当日的日志文件

仪器通讯编码与服务地址设置

仪器通讯编码：

每一台仪器有唯一的仪器通讯编码

通讯编码就相当于身份编码，建立websocket连接

显示当前服务地址

显示当前服务状态

可以更新服务地址（历史服务地址保存，可选择已有的服务地址）

更新服务地址后，状态为未连接

更新地址后，原本开启的websocket连接断开

测试连接：

连接新地址的websocket

发送连接测试数据到服务并接收反馈

提示是否连接成功

如果成功，状态改为已连接

测试连接

调试应用：

挂起新通讯程序，需要依次进行测试，原始状态都为未正常连接

端口连接状态：

获取配置文件，如果文件中状态为正常，尝试打开端口，能正常打开为正常

如果状态为未正常连接，不用尝试打开端口

服务连接状态：

每次程序运行时都要都要重新测试，发送连接测试数据到服务并接收反馈

数据解释状态：

通讯端口

通讯端口类型：

Comm口

网口TCP/IP

USB口

其它：

读数据库：

读文件文本文本

读excel文件

读其它文件

通讯端口设置：

| 端口类型 |  | 默认值 | 常用值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Comm32（串口） | Com端口 | 1 | 1，2，至 8 | 常用端口1-8，如果真有大于8的，可以输入值 |
|  | 波特率 | 9600 | 2400，4800，9600，14400，19200，38400 | 数值，需要校验。常用值可选择下拉，可以人工输入其他值。 |
|  | 数据位 | 8 | 7，8 | 数值，需要校验。常用值可选择下拉，可以人工输入其他值 |
|  | 停止位 | 1 | 1，2 | 数值，需要校验。常用值可选择下拉，可以人工输入其他值 |
|  | 校验 | 偶校验 | 奇校验/偶校验/无校验 | 以上4项都是硬件，如果不正确，数据接收时会报硬件错误，收到的数据为乱码 |
|  | 显示错误接收数据 | 否 |  | 硬件错误接收数据的处理方式 |
| TCP/IP（网口） | 通讯程序端口类型 | 作为客户端 | 作为客户端/服务器端 | RadioButtom，二选一 |
|  | 仪器地址 |  |  | 从仪器设置中查看 |
|  | 仪器端口 |  |  | 从仪器设置中查看。数值，需要校验。 |
|  | 本机地址 | 本机地址 |  | 本机地址可自动获取，需要显示 |
|  | 本机端口 | 7180 |  | 数值，需要校验。 |
| USB | USB端口 | 1 | 1，2，至 8 | 常用端口1-8，如果真有大于8的，可以输入值 |
| 其它（无端口） |  |  |  |  |

USB口

端口选择

其他

|  | 数据库链接 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 读数据库 | 数据库连接 |  |  |  |
| 读文本文件 |  |  |  |  |
| 读excel |  |  |  |  |

问题：

1：通讯控制以通讯程序为主还是以服务端程序为主

设置界面采用BS页面，存储为文件？

通讯程序调用BS页面

2：读数据库，读文件的通讯解释

需要在

服务端程序

通讯控制参数

传输过程介绍

通讯控制符

通讯控制符号

| 通讯控制符号 | Code ACCII | 简称 | 解释 | 设置通讯说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ENQ | 05H #5’ | 通讯询问 | 获取通讯权利的询问 | 有的通讯不需要询问，设置为空，没有询问符号的，通常也也诶么有结束符。默认为一直有通讯的权利 |
| STX | 02H #2’ | 通讯内容开始符 | 标注通讯内容的开始 | 考虑可以设置2个开始符，适应性更强 |
| STX2 |  |  |  |  |
| ETX | 03H #3’ | 通讯内容结束符 | 标注通讯内容的结束 | 考虑可以设置2个结束符，适应性更强 |
| ETX2 |  |  |  |  |
| ETB | 17H #23’ | 通讯内容块结束符 | 通讯内容下一帧的结束。一帧传输的字符有限，分多帧传输的情况下，一帧结束，未完全结束 | 有的仪器没有ETB |
| ACK | 05H #6’ | 正常应答符 |  |  |
| NAK | 15H #21’ | 异常应答符 | 当没有准备好接收数据，或者校验出错时采用 |  |
| EOT | 04H #4’ | 通讯结束符 | 释放通讯权利，表示通讯结束 | 收到通讯结束符，不需要应答 |
| 通讯启动符 |  | 通讯启动符 | 特殊仪器，必须通讯传输启动符后，仪器才会吐数据 | 一般情况下不用设置 |
| 定时发送启动符 |  |  | 例如设置为5秒，5秒没有收到数据，则发送启动符 | 一般情况下不用设置 |

通讯校验

通讯传输，一般都是有校验码的。根据前面的信息的ACCII码得到校验码

校验的目的：避免出错，原本传输的是1，传输过程中跳转为3，3就是错误的结果。校验能有效的避免传输中的错误。传输中错误的可能性很低，通常出现在电压不稳定或者有干扰的情况下。

是否校验：默认为是。如果不知道检验的规则，可以不校验。双向必须加校验，否则仪器不认。

| 校验参数 | 默认值 | 常用值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 是否校验 | 是 |  | 如果不知道检验的规则，可以不校验。 双向的，必须知道校验规则，需要校验 |
| 校验位长度 | 2 | 1，2，4 | 一帧数据AccII码累加，对256取余/取补 1：一个字符标识0-255 2：两个字符标识0-255的16进制码 4：4个字符标识的0-256*256-1的16进制码 |
| 检验开始位置 | 1 | 0,1 | 收到的一帧数据，减去第一个字符，通常是STX |
| 校验截止位置 | 2 | 1，2，4 | 收到的一帧数据，减去后面后面几个字符，通常就是检验码本身 |
| 校验方法 |  |  | 累加（取余，取补），异或 |

CheckSum := (CheckSum+Ord(InStr[i])) and $FF;

if (OrgCHK=CheckSum)or(OrgCHK=256-CheckSum) then

Result:=True

CheckSum := CheckSum xor Ord(InStr[i]);

传输帧参数

该部分主要是双向使用，

单项仅应用帧头标记位数，帧尾标记位数，解释的时候需要把帧头、帧尾标记剔除后，才是主体的内容，进行解释。

| 校验参数 | 双向 | 默认值 | 常用值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一帧长度 | 是 |  | 256，512，1024，1280 | 一帧长度有限制，数据较长时，分多帧传输 一帧长度为最大长度，包含开始符、结束符、校验码 默认值空，不设置长度 单向接收可以不考虑长度，双向时必须考虑长度 |
| 帧间关系 |  | 强关联 |  | 强关联，需要合并解释 弱关联，可以独立解释 |
| 帧头标记位数 |  | 1 | 0，1，2 | 0：没有指定顺序 |
| 枕头首标记 | 是 | 1 | 1，01 | 1：1位数标记 1，2，3 2：两位数标记 01，02，03 |
| 帧头末标记 | 是 | : |  |  |
| 循环标记 | 是 |  | 1,2,3,4,5,6,7,0 | 循环从1到0 |
| 帧尾标记位数 |  | 0 |  |  |

ItemNo    lis   int
ItemCode  与仪器传输结果对照

ItemID   lis  bigint

ItemNo

Itemcode

传输时间间隔限制

单向与双向时间间隔处理基本是相似的

由于仪器有较强的容错处理，针对单向，我们仅仅需要应答ACK，NAK就可以了。

针对双向，我们要控制时间间隔。

| 校验参数 | 默认值 | 应用 | 常用值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧与帧之间发送间隔 | 40ms | 仅双向 | 40ms，100ms | 双向时需要考虑，发送一帧数据后，如果收到NAK，需要间隔至少这个时间间隔再发送数据。如果收到ACK，可以直接发送下一条数据。 |
| 一次传输与下次传输时间间隔 | 40ms | 仅双向 | 40ms，100s | 发送EOT标志一次传输结束，接收方不用应答 再发送时，需要时间间隔。 |
| 无应答时间间隔 | 8秒 | 仅双向 | 8秒，10秒 | 发送信息给仪器，一直未收到应答，等待的时间间隔。超时，判断为未收到应答 |
| 无应答后处理 | 重传 | 仅双向 | 重传 或者传送指定字符内容 |  |
| 无应答响应次数 | 3 | 仅双向 | 3 | 连续无应答有几次 |
| 无应答最终处理 | #4’ | 仅双向 | #4’ EOT | 通常处理为，发送EOT，取消通讯传输 |

通讯控制参数，能保存成文件。相似的仪器，可以导出导入设置

通讯解释与处理

通讯解释过程

1：按传输控制符号，取出中间的有效数据（校验的时候可能已经进行）

2：按帧头，帧尾取出帧标记，得到有效数据

3：如果帧间关系是强关联，需要合并和一起解释，则等到判断一次传输完成或者末帧标记，一起解析

4：根据检验结果信息标记，判断是否是检验信息结果，是则按检验信息结果进行处理

是其它信息则按其他信息进行处理，不能处理的就放弃处理

- 仪器向外发送的信息

启动或确认信息

样本信息请求

双向需要处理

结果信息（样本结果、质控结果、图形数据）

最基本的通讯，获取结果

细菌培养仪能传输培养结果

微生物鉴定与药敏分析系统：微生物鉴定与药敏分析结果

定标结果

很多仪器都可以发送定标结果，目前没有处理

吸光度结果

部分仪器可以传输吸光度结果，目前没有处理。有一款定制的H7020，可以处理吸光度图形

报警或错误信息

部分仪器会突出报警结果

- 流水线额外增加的信息

分注结果

其他信息

域分隔符=我们的段分隔符

组件=我们的隔

结果解释与处理

1：得到样本单信息标志

2：获取样本单的各种信息

3：得到项目结果的信息标志

4：获取项目的各种结果信息

由于存在多个项目，项目结果的获取有循环的问题，要复杂一些

5：图形结果数据

图形结果经常是跟随在项目结果后

通讯解释设置

样本信息：

日期与时间，样本号，样本类型，样本警告，样本备注，数据类型区分（常规，急诊，质控），复检标记

项目通用信息：

项目信息：结果信息标志通道号，结果（有可能有两个），状态，警告，

通讯解释测试

通讯解释后处理设置

发送的信息的处理

也就是通讯程序向仪器发送的信息

确认信息

申请信息（包括项目）

申请取消

申请变更

稀释请求

还有哪些信息类型要发送给仪器

通讯监控

通讯状态

可以查看所有的仪器的通讯状态

查看通讯接收和发送的数据

查看通讯解释日志

方案2通讯控制处理程序

通讯控制程序

通讯控制程序的主要功能：

- 配置通讯服务地址

- 调用服务，得到站点通讯程序设置

- 打开通讯程序

- 关闭通讯程序

- 查看通讯异常信息

方案3与旧通讯程序兼容的通讯接口程序

服务器端程序的功能

通讯状态

通讯结果导入

双向通讯程序处理

在客户端中转程序

更新通讯数据库

启动通讯程序

中转通讯结果

中转通讯询问

旧通讯程序

不改造的情况下